垂直式生物安全操作台 垂直落地型(VF) 垂直桌上型(VT)+腳架

結構        ：1.2mm鐵板烤漆，內部操作範圍及前蓋板為SUS304不銹鋼材質

工作檯面    ：SUS304 不銹鋼材質貼合6分木心板補強，前後為不銹鋼衝孔網回風

玻璃拉門    ：5mm厚透明強化玻璃

清潔度      ：以微塵測試器（Particle Counter）於操作範圍內之任意點（含前後上下左右）測試，

0.5micron以上之塵粒數皆為零，符合聯邦209E，最精密之等級標準

高效率過濾網：高效率過濾網以D.O.P.測試，過濾0.3以上之塵粒，效率高達99.99﹪以上，

（HEPA Filter）  本體採陽級處理鋁框，且雙面具陽極處理鋁保護網，無木框受潮變形發霉之慮

預濾網      ：採用不織布材質，可過濾較大微塵，或鋁框顆粒活性碳，

(Pre Filter)      可兼具吸附異味及除臭之功能，延長HEPA壽命

馬達 風車   ：雙邊吸氣送風式，避震處理，震動小，噪音低

風速        ：三段速度可供調整

計時器      ：累計操作時間，作為濾網是否須更換之參考

電源        ：依客戶之需求配置110V或單向220V之電源

照明        ：日光燈與殺菌燈無法同時開啟，保障操作人員安全

標準配件    ：二連式插座及瓦斯烤克各一只

選擇性配件  ：壓差計

| 型號 (標準型) |  | 內部尺寸 H×W×D(mm) | 外部尺寸 H×W×D（mm） | 高效率過濾網 H×W×D(inch) | 初級濾網 H×W×D(") | 照 明 (日光燈/殺菌燈) | 風車/馬達 （HP） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂 直 落 地 | 3VF | 560×870×590 | 2040×1000×780 | 24×36×3, 12×12×3 | 16×25×1 | 20ω×2，15ω×1 | 590，1/4 |
|  | 4VF | 560×1170×590 | 2040×1300×780 | 24×48×3, 12×12×3 | 16×25×1 | 30ω×2，15ω×1 | 591，1/3 |
|  | 5VF | 560×1470×590 | 2040×1600×780 | 24×60×3, 12×12×3 | 16×25×1 | 40ω×2，15ω×1 | 592，1/2 |
|  | 6VF | 560×1780×590 | 2040×1900×780 | 24×72×3, 12×12×3 | 16×25×1 | 40ω×2，15ω×2 | 592，3/4 |
| 垂 直 桌 上 | 3VT | 560×870×590 | 1520×1000×780 | 24×36×3, 12×12×3 | 16×25×1 | 20ω×2，15ω×1 | 590，1/4 |
|  | 4VT | 560×1170×590 | 1520×1300×780 | 24×48×3, 12×12×3 | 16×25×1 | 30ω×2，15ω×1 | 591，1/3 |
|  | 5VT | 560×1470×590 | 1520×1600×780 | 24×60×3, 12×12×3 | 16×25×1 | 40ω×2，15ω×1 | 592，1/2 |
|  | 6VT | 560×1780×590 | 1520×1900×780 | 24×72×3, 12×12×3 | 16×25×1 | 40ω×2，15ω×2 | 592，3/4 |

淳美科技有限公司      公司：彰化縣花壇鄉花橋街176號

CHWEN  MEEI  CO.,LTD.             電話：（04）7881139   傳真：（04）7877132